ES704 - Instrumentação básica

Atividade 8: Medição de Vazão

Gabriel Henrique de Morais 		177339

Maria Clara Ferreira			183900

Vinicius Santos Souza		195097

Prof. Eric Fujiwara

# Sumário

Faixa dinâmica do Sistema	3

Dimensionamento da placa de orifício	4

Resolução do instrumento	8

Conclusão	10

Apêndice	11

Referências	12

# Faixa dinâmica do Sistema

Vazão volumétrica (Q) :

A vazão volumétrica, considerando uma velocidade média uniforme no decorrer da tubulação, é dada por:

Q = UA

Onde : A = π 3.10-22= 28,27 . 10-4 m2

Portanto, considerando a faixa de velocidade do escoamento (0,6 a 1,2 m/s), a faixa dinâmica da vazão volumétrica será:

16,96 . 10-4 m3s≤Q≤ 33,92 . 10-4 m3s

Vazão mássica (ṁ) :

A vazão mássica, considerando um fluido incompressível, de densidade constante, é dada por:

ṁ =Qρ

Onde : ρ =998 kgm3 (T = 20°C)

Portanto, a faixa dinâmica da vazão mássica será:

1,69 kgs≤ṁ≤ 3,39 kgs

# Dimensionamento da placa de orifício

Considerando que no modelo de placa de orifício, a vazão é regida por:

Q=K0A02Δpρ

Sendo:

Q: vazão volumétrica

K0:coeficiente de escoamento

A0:Área da seção da obstrução

ρ: densidade

Δp: diferença de pressão

Dado que o manômetro tem o limite de medição de H = 20 cm de coluna de mercúrio, e considerando as densidades da água e do mercúrio à 20°C, a máxima diferença de pressão que pode ser medida é:

Δpmáx=Hg(ρm-ρ)=0,2.9,81.(13579-998)

Δpmáx=24,68  kPa

O coeficiente de escoamento K0  é obtido através da equação de correlação recomendada para um orifício concêntrico :

Onde:

β=d0d1                      Red1=4Qπd1υ

Sendo:

Q: vazão volumétrica

d0:diâmetro interno

d1:diâmetro externo

υ: viscosidade cinemática do fluído

A viscosidade cinemática pode ser obtida consultando o gráfico abaixo:

Gráfico 1: Curvas de Viscosidade cinemática x Temperatura de diversas substâncias.

Pelo gráfico, o valor de  υ=9.10-7m2s

Reagrupando as equações e utilizando os parâmetros obtidos, pode-se obter uma equação da diferença de pressão do sensor em função do diâmetro interno e da vazão:

Q=K0A02Δpρ ⇒ QK0A02.ρ2=Δp

Δp=Q11-β4(0,5959+0,0312β2,1-0,184β8+91,71β2,5 Red1-0,75)π(d12-d02)42.ρ2

Utilizando um código em python, plotou-se as curvas de pressão em função do diâmetro do orifício para os valores limites e o valor intermediário de vazão volumétrica da tubulação (calculado na seção “Faixa dinâmica do Sistema”). O código completo se encontra no apêndice.

Gráfico 2: Curvas de (Diferença de pressão x diâmetro interno) de diversas vazões.

Além das curvas de pressão versus diâmetro, o valor máximo de diferença de pressão que o manômetro é capaz de medir foi destacado no gráfico pela linha tracejada vermelha, intersectando a curva da vazão volumétrica máxima no valor de diâmetro de 3,122 cm aproximadamente. Logo, qualquer dimensão do orifício entre 3,122 e 6 cm irá satisfazer as condições do problema, portanto resta escolher o melhor valor dentro dessa faixa para o projeto.

Há dois fatores a serem considerados na escolha dessa dimensão:

- Sensibilidade do sensor.

- Medidas encontradas comercialmente para a placa.

Para o fator de sensibilidade, são melhores os diâmetros que permitem maior diferença de pressão entre as curvas de maior e menor vazão, pois, a maior variação de vazão representará uma maior variação de pressão, melhorando a resolução do sensor. Portanto para os tipos de curva apresentados, quanto mais perto do valor limite de 3,122 cm, maior a resolução.

Para o fator de medidas comerciais, é mais adequado medidas mais “redondas”, e sem muitas casas decimais, pois a maior precisão dificulta a fabricação, aquisição e manutenção do sensor.

Diante dessa análise, foi escolhido a medida de 3,25 cm para o orifício da placa.

# Resolução do instrumento

A partir dos valores obtidos anteriormente acima, temos que:

β=d0d1=0,03250,06=0,542

Red1=4Qπd1υ⇒4×16,96 . 10-4π×0,06×9.10-7≤ Red1≤4×33,92 . 10-4 π×0,06×9.10-7

⇒39989≤ Red1≤79978

K0=11-β41/20.5959+0.0312β2.1-0.184β8+91.71β2.5 Red1-0.75

⇒K0=11-0,54241/20.5959+0.0312×0,5422.1-0.184×0,5428+91.71×0,5422.5 Red1-0.75

⇒K0=1,04620,6032+19,8342 Red1-0,75⇒1,04620,6032+19,8342×79978-0,75≤K0≤1,04620,6032+19,8342×39989-0,75

⇒0,6354≤K0≤0,6384

QK0A02.ρ2=Δp=QK0π(d11-d02)42.ρ2=QK0π(0,062-0,03252)42.9982=QK01,9979×10-32.499

⇒16,96 . 10-40,6384×1,9979×10-32.499≤Δp≤ 33,92 . 10-40,6354×1,9979×10-32.499

⇒882,3 Pa≤Δp≤3562,6 Pa

A partir dos valores encontrados, temos que a resolução instrumental, considerando-se uma precisão na leitura de 1 mm, estará entre 4,4115 Pa e 17,813 Pa.

# Conclusão

A partir da metodologia de dimensionamento adotada, que utiliza conceitos de mecânica dos fluidos e ferramentas computacionais para os cálculos, foi possível identificar uma faixa de valores adequados dentro das restrições do projeto. No entanto, como é comum em várias situações de engenharia, o grupo teve que realizar uma avaliação crítica para determinar a dimensão final da placa de orifício, levando em consideração aspectos que vão além das análises matemáticas e físicas.

# Apêndice

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt Q = [16.96e-4, 25.44e-4, 33.92e-4] d_1 = 0.06 rho = 998 vc = 9e-7 d_0 = np.linspace(0.02, 0.06, 100) # Valores de d0 para o gráfico P = [] for q in Q: area_orificio = np.pi * (d_0 / 2) ** 2 b = d_0 / d_1 Re = (4 * q) / (np.pi * d_1 *vc) k = (1 / ((1 - b ** 4) ** 0.5)) * (0.5959 + (0.0312 * (b ** 2.1)) - (0.184 * (b ** 8)) + (91.71 * (b ** 2.5)) * (Re **-0.75)) p = ((q / (k*area_orificio)) ** 2) * rho/2 P.append(p) # Conversao de unidade P = np.array(P) / 1000 d_0 = np.array(d_0) * 100 # Plotando as curvas para diferentes valores de Q for i, q in enumerate(Q): plt.plot(d_0, P[i], label='$Q = {:.2f} \cdot 10^{{-4}} m^3/s$'.format(q*10000)) plt.axhline(y=24680/1000, color='r', linestyle='--', label='$P_{max} = 24.68 kPa$') plt.axvline(x=0.0325*100, color='black', linestyle='--', label='$d_0 = 3.25 cm$') plt.xlabel('$d_0 [cm]$') plt.ylabel('$P [kPa]$') plt.legend(loc='best', fancybox=True, shadow=True, framealpha=1, fontsize='small', ncol=2, title='Parâmetros', title_fontsize='medium') plt.grid(True) plt.show()

Código 1:  Algoritmo em python que plota as curvas de pressão x diâmetro do orifício.

# Referências

FOX, Robert W. MCDONALD, Alan T. PRITCHARD, Philip J.  Introdução à Mecânica dos Fluidos .8ªedição